附表一：《设备需求表》

| # 项目编码 | # 项目名称 | # 数量 | # 功能需求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 | 全自动血凝流水线 | 1 | （一）、进样单元 1. 装载量：一次样本装载量≥800个； 2. 样本管类型：可以处理各种类型样本管，具有样本管是否带帽识别功能； 3. 样本架类型：可以根据用户需要配置不同规格样本架； 4. 装载速度：≥600个/小时； （二）、离心单元 1. 单台离心机速度：≥400个/小时（离心10分钟）； 2. 单台离心机一次装载样本量：≥96个； 3. 最大离心力≥4460g,离心半径≥191mm，转速及时间可调； 4. 离心功能可根据用户需要自定义不同模式； （三）、去盖单元 1. 去盖速度：≥600个/小时； 2. 去盖模式：采用螺旋开盖，能够处理不同规格原始管； （四）、轨道单元 1. 条码识别：采用先进的RFID无线射频技术，减少轨道上对纸质条码扫描的依赖，提高识别效率； 2. 轨道灵活性：可采用T转、U转、L转、Z转，可根据场地需求设置不同转向方式； 3. 轨道上样本缓冲区：轨道上单台分析仪器样本缓冲区数量≥20个； （五）、分析仪单元 1. 检测原理：具备凝固法、发色底物法、免疫比浊法三种检测方法。检测方法合理，能够有效避免溶血、黄疸、乳糜等对标本结果的干扰； 2. 检测项目包括：PT、APTT、TT、FIB、AT-3、D-Dimer、FDP常规检测项目，及II、V、VII、VIII、IX、X、XI、XII凝血因子、vWF抗原及vWF活性、肝素检测和狼疮抗凝物检测； 3. 可扩展检测项目包括： XIII因子抗原、PC、PS、sFree PS、APC-R、HCY、PLG、α2-AP 、PAI和FM等； 4. 流水线整体检测速度：PT检测速度≥1000T/H； 5. 单台仪器D-Dimer检测速度≥150T/H； 6. 单台仪器样品位≥90个，可以连续转载样本； 7. 单台仪器试剂位≥60个并具有冷藏功能； 8. 试剂要求：能提供在中国CFDA注册的配套试剂、质控品和校准品（具有溯源性文件）； 9. 在不停机状态下可以随时添加试剂和耗材； 10. Fib检测方法：具有PT衍生FIB和Clauss FIB两种方法； 11. 具有急诊优先检测功能，急诊位置≥50个。且任意样本位都可以作为急诊位置来使用； 12. 定标曲线可存储数量＞3条，减少定标次数，节省定标液和试剂； 13. 异常样本具有自动稀释和重检功能 14. 能够提供凝固曲线，用于协助判断本底干扰及检测结果； 15. 具有windows中文操作界面，用户可自定义进入各级菜单的密码权限； 16. 具有数据存储系统，可存储≥20000个患者样品结果，并能够进行拷贝； （六）、智能控制系统 1. 样本管理：全程在轨单样本实时跟踪管理，处理效率高； 2. 仪器状态管理：可以实时管理流水线上任意一台仪器状态以及相关检测项目； 3. 样本智能分配：可以根据每台仪器工作状态，智能分配样本以提高检测效率； 4．样本质量管理：具有线上自动样本质量、样本量核查功能。仪器分析速度不受影响，不需要消耗额外的反应杯，不需要消耗额外的试剂； 5. 具有样本凝块检测功能，提高样本检测准确性； 配置要求 - 具有样本前处理单元、离心单元、开盖单元、检测分析单元； - 2. 仪器配备条码阅读器，并具备有国际标准的RS232双向通讯接口，接口可与LIS系统无缝连接； - 包含可维持30分钟的不间断电源（UPS）； - 市场主流配置品牌电脑及打印系统； - 厂家提供维修、保养和培训服务，每年定期免费校准，并出具正式校准报告； |

联 系 人：聂红霞       联系电话：69089992

报名地址：石家庄市人民医院    信息科

邮箱地址: 408542456@qq.com

附件二：《封皮》

项目编码

项目名称

公司名称

业务员姓名        联系电话

附件三：《报 名 表》

项目编号:        项目名称:

生产厂家：

授权人姓名：               联系电话：

设备名称(注册证名称)：                      型号：

| 序号 | 资料名称 | 页码 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | # 生产商资质 |  |  |
| 2 | # 医疗器械注册证（设备、专属耗材） |  |  |
| 3 | # 产品授权书（进口产品提供国内总代授权） |  |  |
| 4 | # 业务员授权书及社保缴费证明（由社保机构出具在其本单位的近6个月的养老保险证明）及居民身份证复印件 |  |  |
| 5 | # 产品法定代表人（进口产品提供国内总代法定代表人）居民身份证复印件 |  |  |
| 6 | # 技术参数 |  |  |
| 7 | # 配置清单 |  |  |
| 8 | # 产品彩页 |  |  |
| 9 | # 收费项目明细（包含收费项目名称、收费价格、耗材收费项目名称、耗材收费价格、耗材报价、耗材平均每人份价格） |  |  |
| 10 | # 现行设备和耗材价格证明3份（销售合同复印件） |  |  |
| 11 | # 与所报产品同型号用户名单 |  |  |
| 12 | # 售后服务承诺书(附设备操作流程、设备培训内容、三级保养规范) |  |  |
| 13 | # 其他 |  |  |

附件四: 《设备信息表》

| 项目编号 | 项目名称 | 设备名称 (注册证名称) | 型号 | 制造商 | 授权人姓名 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |